# Příloha č. 7

Specifikace – požadavky zadavatele

Nabízený přístroj musí splňovat minimálně následující parametry:

- Přístroj musí být lehce obsluhovatelný a snadno přizpůsobitelný pro různé druhy vyšetření

- Nový přístroj, plně digitální s výlučně digitálním formátováním UZ paprsku

- Požadovaný frekvenční rozsah přístroje bude v rozsahu 1 – 18MHz

- Monitor s úhlopříčkou alespoň 19“ typu LCD

- Poloha monitoru musí být nastavitelná ve všech směrech

- Výškově a stranově stavitelná poloha ovládacího panelu

- Přístroj musí být vybaven pomocnou barevnou dotykovou LCD obrazovkou pro zjednodušení a urychlení ovládání (zobrazení nabídek funkcí a kalkulací) a musí umožnit konfiguraci nabídek uživatelem

- 4 konektorové vstupy pro současné připojení 2D zobrazovacích sond

- Požadovaná  zobrazení :

  - B-mode na základních frekvencích

  - B-mode na harmonických frekvencích

  - Trapezoidní zobrazení na lineárních sondách – rozšíření 3D obdélníkového obrazu na lichoběžníkový o min. 30° na každé straně

  - Úhlové (compound) zobrazení na všech sondách zajišťující nejvyšší kvalitu zobrazení, zobrazení musí být aktivní v harmonickém režimu a duplexním/triplexním barevném dopplerovském zobrazení

  - PW – pulzní doppler s možností steeringu na lineárních sondách v rozsahu min. +/- 30°

  - CW – kontinuální doppler

  - M-mode, anatomický M-mode

  - Barevné širokopásmové dopplerovské zobrazení průtoku s vysokou rozlišovací schopností, vysokou obrazovou rychlostí a přesnější konturací

  - Simultánní duální zobrazení (twin view) B – mode a B-mode + CFM                v  reálném čase

  - Simultánní duplexní i živé triplexní zobrazení v reálném čase

  - Modul pro zobrazení s použitím kontrastní látky ve sledované oblasti (požadováno u konvexních a lineárních sond)

  - Modul detekce a vizualizace mikrokalcifikací

  - Přístroj musí obsahovat modul HW i SW s protokolem DICOM Worklist

- Přístroj musí vytvářet vlastní databázi pacientských a obrazových dat s možností vyhledávání dle pacienta, diagnózy nebo typu vyšetření

- Programové vybavení pro provádění všech typů měření používaných v sonografické diagnostice

- Programové vybavení pro kardiovaskulární aplikace

- Zobrazení s dynamickou optimalizací parametrů pro různé typy tkání

- Možnost měření v živém i ve zmrazeném obraze

- Automatizovaných měření parametrů dopplerovského spektra (PI, RI, Vmax, Vmin)

- Zvětšování a zmenšování zobrazovacího pole s kontinuálním posunem zvětšeného obrazu, možnost zvětšení zobrazovaného pole ve zmrazeném režimu

- Uspořádání B obrazu a dopplerovského spektra na monitoru vedle sebe a nad sebou s možností změny typu a poměru tohoto zobrazení

- Požadujeme rozsáhlou paměťovou smyčku pro uložení alespoň 3000 snímků

- Požadujeme rozsáhlou paměťovou smyčku pro uložení dopplerovského záznamu délky alespoň 30 sec

- Jednotlačítková optimalizace nastavení akvizičních parametrů pro různé typy tkání      i typy podmínek vyšetřovaného objektu (pro dvourozměrné a dopplerovském zobrazení)

- Přístroj musí být současně vybaven jednotkou pro záznam obrazové informace na disky DVD-R/RW, CD-R/RW, interní  HDD s kapacitou alespoň 500GB. Systém musí umožnit archivaci snímků ve formátech: JPG, TIFF, AVI, MPEG,  DICOM

- Přístroj musí být vybaven alespoň 3 x USB výstupem pro připojení externích záznamových zařízení

- Přímý RAW data výstup

- B/W printer s digitálním vstupem

- Přístroj musí splňovat požadavek na kompatibilitu se stávajícími kardiologickými sondami PST-30BT a PST-50AT

- Pravidelný bezplatný update softwarového vybavení

Součástí dodávky přístroje je i dodávka následujících ultrazvukových sond:

- Konvexní sonda pro abdominální vyšetření  v rozsahu 2 – 6 MHz s možností zobrazení na harmonických kmitočtech

- Lineární sonda pro vyšetření malých částí v rozsahu 6 – 14MHz, (aktivní šíře >50 mm), harmonické zobrazení

- Lineární sonda v rozsahu v rozsahu 5 – 12MHz (aktivní šíře > 50 mm)

- Lineární sonda pro vyšetření periferních cév v rozsahu 3 – 13 MHz (aktivní šíře < 40mm), harmonické zobrazení

- Sektorová sonda pro kardiologické vyšetření u novorozenců v rozsahu 4 – 9 MHz

- 3D/4D sonda pro prenatální vyšetření v reálném čase